ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  "ГАЗПРОМ"

ДОЧЕРНЕЕ  ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  "ОРГЭНЕРГОГАЗ"

Код ОКП 146991

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

Генерального Директора

ДОАО «ОРГЭНЕРГОГАЗ»

______________    В.А. Страшинский

«_____»___________200__г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВСТАВКА

С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ИЗМЕРЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ-1469-033-05015070-2009

Вводятся впервые

Срок действия с «____» ___________ 200__г.

Срок действия не ограничен

СОГЛАСОВАНО:                                                             РАЗРАБОТАНО:

| Директор Производственно- -сертификационного центра ДОАО «Оргэнергогаз» _____________ Ю. В. Немчин | Главный инженер Специализированного управления "Кубаньоргэнергогаз" _____________Прохожаев О.Т |
| --- | --- |
| Директор ЗАО «Газкомпозит» _____________ С.В. Михайлюк |  |

г. Москва

2009 г.

1.	ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3

1.1.	Наименование продукции	3

1.2.	Назначение	3

1.3.	Область применения	3

1.4.	Условия эксплуатации	3

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

2.1.	Общие требования	4

2.2.	Основные параметры и характеристики	5

2.3.	Требования к конструкции	6

2.4.	Комплектность.	7

2.5.	Требования к маркировке.	7

2.6.	Требования к упаковке и консервации.	8

3.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	9

4.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	10

4.1.	Общие требования	10

5.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.	11

5.1.	Общие положения.	11

5.2.	Заводские приемочные испытания.	11

5.3.     Приемочные и периодические испытания …………………………………. 12

6.	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	12

6.1.	Условия контроля	12

6.2.	Методы проведения контроля	13

7.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.	15

8.	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.	16

9.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.	17

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

## Наименование продукции

Настоящие технические условия распространяются на интеллектуальные вставки с расширенным диапазоном измерений Ду400 ÷ Ду1400 (далее по тексту ИВР).

Пример условного обозначения интеллектуальной вставки наружным диаметром  ДУ 720 на рабочее давление 5,5 МПа ИВР 0720-01-5.5 МПа.

## Назначение

ИВР предназначены для непрерывного или периодического контроля деформаций стенок трубопровода для дальнейшего анализа оценки, прогнозирования технического состояния, определения режимных ограничений и повышения безопасности эксплуатации трубопроводов.

## Область применения

Системы мониторинга технического состояния производственных объектов, в том числе потенциально-опасных участков линейной части нефтегазопродуктопроводов, компрессорных,  насосных станций и т.д.

Транспортируемая среда – природный газ, товарная нефть, нефтепродукты, сжиженные газы, ШФЛУ, вода и пр.

## Условия эксплуатации

Условия эксплуатации - группа УХЛ 1 согласно ГОСТ 15150:

- верхнее значение температуры окружающей среды, °С……….. …. + 40;

- нижнее значение температуры окружающей среды, °С………………- 60;

- верхнее значение относительной влажности воздуха при темпера-

туре +15°С - 80%;

со следующими дополнениями:

- верхнее значение температуры ПИ, °С……….. ……………………… + 45;

- нижнее значение температуры ПИ, °С……….. ……………………….. - 10;

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Общие требования

    - Интеллектуальные вставки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекта конструкторской документации согласно спецификации на каждый индивидуальный образец требованиям СНиП III-42-80, СНиП 2.05.06-85, СН 527-80.

    - Изготовление, контроль, испытания и упаковка должны производиться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по  технологическим процессам, разработанным и утвержденным в установленном порядке на предприятии-изготовителе для каждой ИВР.

    - Интеллектуальные вставки должны изготавливаться на основании индивидуального заказа с учетом физико-химических характеристик транспортируемой продукции, рабочих параметров процесса в соответствии с опросным листом, выданным заказчиком.

    - В процессе изготовления каждая ИВР должна сопровождаться технологическим паспортом, который храниться на предприятии-изготовителе в течение всего срока эксплуатации интеллектуальной вставки.

    - ИВР должна состоять из патрубка измерительного (ПИ), изготавливаемого из трубы с параметрами не хуже контролируемого трубопровода, и вторичных преобразователей. ИВР, деформируясь вместе с основным трубопроводом, является устройством для определения уровня нагруженности трубопровода путём контроля деформации.

    - ИВР должна обеспечивать контроль параметров деформации в диапазоне на 10% превышающем д –  относительную деформацию в материале ИВР, соответствующую напряжению , рассчитанному в соответствии с п. 2.2.3 настоящих ТУ.

    - Для ИВР должен быть предусмотрен выпуск ПИ, сохраняющих работоспособность за пределами упругой зоны основного трубопровода.

    - По специальному заказу ИВР может оснащаться ПИ обеспечивающим сейсмостойкость по шкале MSK-64 до 10 баллов.

## Основные параметры и характеристики

    - Максимальное рабочее давление - Рраб. должно быть не менее максимального допустимого давления в трубопроводе.

    - Пробное гидравлическое давление определяется по опросному листу и должно быть:

- 1,3 Рраб. для ИВР, монтируемых на линейной части трубопровода;

- 1,5 Рраб – для ИВР трубопроводов категории В.

    - Диапазон измерения относительной деформации датчиков должен быть не менее минус 1,1д до плюс 1,1д, где: д - относительная деформация в материале ИВР, соответствующая напряжению,  = 3(m/0,9кн)R2н, в соответствии со СНиП 2.05.06-86, где:

- -3 – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб;

- -m – коэффициент условий работы трубопровода;

- - кн – коэффициент надежности по назначению трубопровода;

- - R2н – нормативные сопротивление растяжению (сжатию) металла трубы.

    - Максимальная погрешность, полученная при пересчете деформаций стенок трубопровода в давление должна быть не более, %.............................................. 10;

    - Основная погрешность датчика температуры должна быть, С……. .2;

    - Основная погрешность измерителя потенциала должна быть, не более, %:

- в режиме измерения напряжения ………………..…………………….2;

- в режиме измерения тока  ……………………………..………………..5;

    - Диапазон рабочих температур ИВР в части ПИ, С …….……….-10  +45;

    - Напряжение источника питания вторичных преобразователей должно быть, В …………………………………………………………………………..…….123;

    - Сила тока потребляемого от источника питания  должна быть не более, А …………………………………………………………………………………….1,5.

## Требования к конструкции

    - Выбор трубопроводного патрубка для изготовления ИВР должен производится согласно исходным данным в соответствии с СТО Газпром 2-2.1-131-2007, СНиП 2.05.06-85, СН 527-80.

    - Интеллектуальная вставка должна оснащается следующим оборудованием:

- датчиками для измерения деформаций патрубка

- датчиками для измерения температуры на поверхности трубопроводного патрубка ИВР;

- контейнером для  размещения электронной аппаратуры;

- соединительными кабелями.

    - По требованию заказчика ИВР может дополнительно оснащаться:

- внешними датчиками, например, –  контролирующими параметры работы системы электрохимзащиты трубопровода, температуры грунта и т.д.;

- другими системами контроля;

- системой передачи данных;

- контролируемым пунктом (КП ИВ), для обработки, хранения и передачи информации, а также подключения дополнительных систем контроля, например, визуального наблюдения.

КП ИВ может быть индивидуальным для каждого ПИ, или групповым, для нескольких ПИ;

- контрольно-измерительным пунктом, предназначенным для подключения коммуникатора или внешней измерительной аппаратуры.

    - Датчики деформации, первичные преобразователи устанавливаются непосредственно на поверхность трубопроводного патрубка методом точечной сварки, наклейки и пр.

    - Датчики деформации устанавливаются на поверхность патрубка для измерения деформаций в продольном и кольцевом направлениях. Группа из двух или трех датчиков объединяется в розетку, обеспечивающую измерение деформации в месте их установки.

    - Розетки размещаются внутри корпуса, защищенного от воздействия окружающей среды по классу не ниже IP68.

    - Вторичные преобразователи должны обеспечивать преобразование сигналов от датчиков деформации,  термометров сопротивления, долговременного электрода сравнения и токового шунта в форму пригодную для передачи по информационному каналу с целью последующей обработки и могут располагаться как в отдельном контейнере для размещения электронной аппаратуры, так и в контролируемом пункте.

    - Контейнер должен быть защищен от воздействия окружающей среды по классу не ниже IP66.

    - Вторичные преобразователи должны объединяться в локальную информационную сеть, например по протоколу RS485.

    - Для сбора информации от датчиков, её накопления,  первичной обработки может быть предусмотрен контроллер нижнего уровня, имеющий интерфейс для связи с информационными системами верхнего уровня.

    - ИВР, по специальному заказу, может оснащаться дополнительными датчиками, обеспечивающими самоконтроль работоспособности.

    - На внутреннюю и наружную поверхность ПИ, по специальному заказу, может быть нанесено защитное покрытие.

## Комплектность

    - В стандартный комплект поставки интеллектуальных вставок входят изделия и документация, перечисленные в таблице 1:

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮКЕД. 401109. 203 | Контейнер с контроллером нижнего уровня и передающей аппаратурой | 1 шт. | Согласно опросному листу |
|  | Патрубок измерительный | 1 шт. | Параметры патрубка согласно заказной спецификации |
| ЮКЕД. 423159.204 | Контрольно-измерительный пункт КИП | 1 шт. | Согласно опросному листу |
| ЮКЕД. 469562.201 | КП ИВ | 1 шт. | Согласно опросному листу |
| ЮКЕД 431825.207 ТО | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |
| ЮКЕД 431825.202 ПС | Паспорт | 1 шт. |  |
| ЮКЕД. 00001-02 | Программное обеспечение | 1 диск | Согласно опросному листу |
| ЮКЕД 685631.204 | Кабель соединительный |  | Метраж согласно опросному листу |

    - Дополнительно поставляемое оборудование в соответствии с п. 2.3.3. настоящих ТУ определяется на этапе проектирования по отдельному соглашению.

## Требования к маркировке

    - Маркировка должна быть нанесена на наружную поверхность изделий.

    - Маркировка ИВР, наносимая на ПИ должна содержать:

- информация об изготовителе;

- - условный диаметр;

- -толщину стенки;

- -рабочее давление;

- - диапазон рабочих температур;

- -марку стали;

- заводской номер;

- метки для правильной ориентации - стрелка по ходу газа;

-массу патрубка;

- дату выпуска;

- отметка о проведении испытаний.

    - Маркировка ИВР, наносимая на КП ИВ и контейнер с аппаратурой должна содержать:

- заводской номер;

- информация об изготовителе.

- - диапазон рабочих температур;

## Требования к упаковке и консервации

    - ПИ должны быть установлены на деревянных ложементах с углом обхвата 45 в горизонтальном положении с двумя опорами на концевые патрубки и закреплены растяжками.

    - Торцы вставок должны быть закрыты деревянными технологическими крышками, скрепленными стяжкой или проволокой, исключающими повреждение присоединительных фасок и попадание внутрь при транспортировке и хранении атмосферных осадков и посторонних предметов.

    - Во внутрь каждого ПИ должен быть уложен герметичный полиэтиленовый пакет, содержащий сопроводительный паспорт и упаковочный лист с указанием товарного знака, наименования предприятия-изготовителя и даты упаковки.

    - Технологические крышки ПИ должны быть обвязаны совместно контрольной проволокой и опломбированы ОТК.

    - По согласованию с заказчиком допускается иная форма упаковки.

    - Открытые и не защищенные антикоррозионным покрытием поверхности концевых патрубков должны быть покрыты смазкой, например типа ВНИИСТ-2 толщиной 0,20,5 мм.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

    - Конструкция, монтаж и правила эксплуатации ИВР должны обеспечивать безопасность и соответствовать требованиям:

-ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 12.1.038-82;

- Правила устройства электроустановок, М. Энергоиздат, 1986 г.;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, М. 1989 г.;

    - Технические средства ИВР должны соответствовать требованиям по безопасности средств вычислительной техники и электротехнических изделий по ГОСТ 12.2.007-75.

    - По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия, входящие в состав ИВР, должны соответствовать требованиям класса 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - Все части изделий, входящих в состав ИВР, находящиеся под напряжением выше 42В по отношению к корпусу, должны иметь защиту от случайного прикосновения.

    - Электрическое сопротивление изоляции, электрически не связанных цепей ИВР относительно корпуса и между собой при температуре 25°С и относительной влажности до 80%, должно быть не менее 10МОм.

    - Электрическая прочность изоляции должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.020-76 и Правил устройства электроустановок.

    - Инструкция по эксплуатации ИВР должна включать разделы требований по безопасности.

    - ИВР должна быть пожаробезопасной в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. Нормативная вероятность возникновения пожара не должна превышать

- 10-6 в год.

    - ИВР не должна поддерживать горение.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Общие требования

    - Изделия,   составные   части,   сырье   и   материалы,   которые применяются для производства ИВР, не должны быть токсичными.

    - Должны быть предусмотрены меры по защите внешней среды от индустриальных радиопомех и излучений.

# ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

# МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Хранение вставок разрешается в не отапливаемых складских помещениях при температуре от -45С до +50С. Не допускается попадание внутрь вставок атмосферных осадков, пыли, загрязнений.

- 7.2. Транспортирование упакованных вставок разрешается производить любым видом транспорта при температуре от -45С до +50С.

- 7.3. При транспортировании и хранении вставок торцы патрубков концевых должны быть плотно закрыты технологическими крышками скрепленными стяжками.

- 7.4. Торцы кабелей и разъёмы должны быть надёжно защищены от попадания влаги.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 8.1. Патрубки соединяются с трубопроводами сваркой встык в соответствии с Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации идентично другим элементам сети коммуникаций согласно СНиП III-42-80 при этом места сварки должны иметь защитное покрытие в соответствии с ГОСТ 51164-98.

- 8.2. Обслуживание должно производиться в соответствии с требованиями «Инструкции по эксплуатации» и «Технологического регламента по эксплуатации трубопровода».

- 8.3. ИВР подлежит ремонту и обслуживанию только специализированной организацией.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вставок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем требований к монтажу и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при сроке хранения не более 1 года с момента изготовления.

###### Приложение 1

| Протокол испытаний Р, кгс/см.кв. | Верхняя тензорозетка (0°) |  |  | Правая тензорозетка (120°) |  |  | Левая тензорозетка (240°) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прод. КТ= | Кольц. КТ= | Доп. | Прод. КТ= | Кольц. КТ= | Доп. | Прод. КТ= | Кольц. КТ= | Доп. |
| 0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5Рраб.макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рраб.макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заводской номер патрубка_____________ Толщина стенки патрубка______________ Тип тензорезисторов__________________ Сопротивление тензорезистора_________ Тип дополнительных датчиков__________ Тип вторичного преобразователя________ Тип манометра и класс точности________ | Дата проведения _______________ Место проведения ______________ Таблица 1 |
| --- | --- |

Таблица 2

| Толщина стенки патрубка, , см | Нормативные сопротивление растяжению (сжатию) металла трубы, R2н, кг/см2 | Расчетное значение напряжения, R, кг/см2 | Внутренний диаметр патрубка, Dвн , см | Максимальное испытательное давление, Р, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3

| Расчетное давление | Ступень нагружения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | Рман | погрешность, % | 100% | Рман | погрешность, % |
| Рв |  |  |  |  |  |  |
| Рп |  |  |  |  |  |  |
| Рл |  |  |  |  |  |  |

Ф.И.О. Исполнителей					Подписи

Примечание 1.

* – замеры до приварки заглушек;

** – замеры после приварки заглушек и заполнения патрубка водой;

*** – замеры после снятия заглушек;

КТ – коэффициент тензочувствительности резисторов моста.

###### Приложение 2

Перечень средств измерений, применяемых при испытаниях

| № п/п | Наименование | Диапазон измерений | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Преобразователь интерфейса RS-485 в RS-232 Adam4520 |  |  |
| 2 | Компьютер РС Notebook |  |  |
| 3 | Вольтметр АРРА 305 | 0-20 В | 0,1% |
| 4 | Мегаомметр М4100/3 | До 10 МОм | 2% |
| 5 | Образцовый манометр МО | До 25МПа | класса точности не ниже 0,6 |
| 6 | Штангель-циркуль | 0-125 мм. | Точность не хуже 0,1 мм |
| 7 | Штангель-циркуль | 0-1600 мм. | Точность не хуже 0,1 мм |
| 8 | Рулетка | 0-50 м. | Точность не хуже 1,0 мм. |
| 9 | Угломер | 0-180° | Точность не хуже 1° |
| 10 | Глубиномер | 0-250 мм. | Точность не хуже 0,1 мм |
| 11 | Термометр | -30+50°С | Точность не хуже ±1°С |
| 12 | Амперметр АРРА 305 | До 10 А | 2% |

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного до-кумента и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных- | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |